SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu badawczego –GEKON2/266929 – cz. 2

Rodzaj:

Dostawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych, zwanych dalej „urządzeniem” zgodnie z podziałem i w ilościach podanych poniżej. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem oraz wniesieniem zamówionego sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na swój koszt oraz swoją odpowiedzialność, zainstalowanie, uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie u Zamawiającego szkolenia podstawowego pracowników w dniu instalacji. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego urządzeń w okresie gwarancyjnym.

| Lp. | Część postępowania | Nazwa części postępowania | Ilość sprzętu w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część A | Analizator wielogazowy mobilny | 1 szt. |
| 2. | Część B | Analizator Hg mobilny | 1 szt. |
| 3. | Część C | Sonda tytanowa | 1 szt. |

CZĘŚĆ  A

Analizator wielogazowy mobilny - 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Producent, model, typ …………………………………………………………… Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator gazów wraz z układem pobierania próbki gazów odlotowych emitowanych do atmosfery powinien spełniać wymagania rozporządzenia MŚ z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542) oraz n/w Polskich Norm: • PN-EN 14792:2006 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) – Metoda referencyjna: Chemiluminescencyjna (CLD) • PN-EN 15058:2006 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenku wegla (CO) - Metoda referencyjna: Spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni (NDIR) • PN-EN 14789:2006 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2) – Metoda referencyjna: Paramagnetyzm (PMD). Analizator gazowy powinien mieć certyfikat QAL1 oraz posiadać świadectwo wzorcowania analizatora wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane wg EN ISO/IEC 17025 (min 4 punkty dla każdego z 5 czujników w pełnym zakresie) |  | TAK/NIE |
| 2. | Elementy wymagane wyposażenia: | - analizator gazowy o wymaganiach zawartych w punkcie 1 - tor pobierania próbki złożony z: - przenośnej sondy ogrzewanej (180°C) o dł. 1 m (możliwość regulacji temperatury głowicy) z wkładką filtracyjną, - linii grzanej (180°C) o dł. 20 m (5+15) z 2 regulatorami temperatury (wbudowany do chłodnicy i zewnętrzny); - przenośnej chłodnicy z przepływem powyżej 60 l/h umożliwiającej prace z zimnym torem próbki o dł. powyżej 30 m; - toru zimnego PTFE o dł. 50 m - komputer wraz z oprogramowaniem: - w języku polskim, pracujące pod WINDOWS XP/7/8 - rejestracja pomiarów umożliwiająca wyznaczanie wartości średnich, maksymalnych, minimalnych z uśrednieniem 1 min, 30 min z prezentacja danych w ppm oraz w mg/m3; - umożliwiające: wyznaczenie niepewności dla mierzonego składnika, zapis na przenośnej pamięci/dysku twardym, wczytanie wyników pomiarów z karty; - powinno dać możliwość prezentacji danych chwilowych w postaci tabel oraz wykresów. | TAK/NIE/Uwagi |
| 3. | Mierzone wielkości: SO2, CO, CO2, O2, NOx (wbudowany konwerter umożliwiający pomiary rzeczywistego stężenia sumy tlenków azotu) Metoda pomiaru: - NDIR dla CO, CO2, SO2; - chemiluminescencja dla NOx, - paramagnetyzm dla O2 Zakresy pomiarowe: analizator minimum 2-zakresowy obejmujący niskie stężenia i wysokie stężenia: - NOx 7 zakresów do 2500 ppm; - SO2 4 zakresy do 3000 ppm; - CO 4 zakresów do 5000 ppm - CO2 3 zakresy do 30% obj; - O2 2 zakresy do 25% obj. |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 4. | - powtarzalność: maksymalna ±1,0% pełnej skali, - liniowość: maksymalna ±2,0% pełnej skali, - dryft: ±1,0% pełnej skali/dzień dla CO, NO, O2, CO2; ±2,0% pełnej skali dla SO2 - interferencje: ±2,0% pełnej skali |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 5. | Wyjścia komunikacyjne: LAN Ethernet, RS-232C, oraz analogowe 4 - 20 mA dla każdego parametru |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 6. | Komputer do komunikacji, sterowania i archiwizacji (wymagania min.) Procesor zgodny z Intel Core i5 Mobile, min. 2.4 GHz lub równoważny według testów SYSmark 2012; pamięć RAM 4096 MB, DDR3, Dysk twardy500GB, 5400 obr/min, karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator HD 4000, Karta dźwiękowa zintegrowana, Karta sieciowa Zintegrowana, przewodowa Gigabit 10/100/1000 Mb/s i bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n, Klawiatura Zintegrowana, podświetlana zgodna z QWERTY, Urz. wskazująceTouchPad, mysz przewodowa USB, Napęd optyczny DVD +/-RW Super Multi (+DVD-RAM) Dual Layer, złącza zewnętrzne - 3 gniazda USB w tym co najmniej jedno USB 3.0, pozostałe w standardzie 2.0, video D-Sub, HDMI, gniazdo RJ-45 Ethernet, 1 x ESATA/USB Combo, wejście zasilania DC-in, Czytnik kart pamięci czytnik kart SD, microSD, SDHC, SDXC, MMC, torba, złącze stacji dokującej, przekątna ekranu TFT HD 15.6”, podświetlenie LED, rozdzielczość nominalna 1366 x 7868, typ akumulatora Li-Ion (6 cells), system operacyjny preinstalowany, 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 7. | Tor poboru próby, wbudowany do analizatora powinien zawierać: pompę zasysającą gaz badany, filtr wlotowy próbki oraz filtr powietrza referencyjnego, chłodnica Peltiera z separacją i wyprowadzeniem skroplin, pochłaniacz „kwaśnej” mgły SO3, zawory przełączające tory gazowe, konwerter NOx oraz katalizator rozkładu ozonu |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 8. | Zespół przyłączy elektrycznych - zawierający odpowiednią liczbę gniazd zasilających dla wszystkich elementów zestawu pomiarowego wraz z rezerwą dla dodatkowych urządzeń - zabezpieczenie przeciążeniowe i różnicowo-prądowe (przeciwporażeniowe) - przedłużacz ze zwijakiem dł. 40m - stopień ochrony wszystkich podzespołów IP 44 |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 9. | Obudowa transportowa : - wytrzymała warunki przemysłowe, sztywna konstrukcja, szczelna i odporna mechanicznie - wysuwany uchwyt i kółka do toczenia oraz 3 uchwyty do przenoszenia - wyłożona pianką dopasowaną do kształtu analizatora |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 10. | Wyposażenie: rury do odprowadzenia spalin i skroplin, kabel zasilający 2m, kabel pomiarowy analogowy 2m, kabel LAN, materiały eksploatacyjne na minimum 1 rok pracy |  | TAK/NIE/Uwagi |
| 11. | Wymagane jest szkolenie z obsługi i prawidłowego użytkowania wyposażenia minimum 12 miesięczną gwarancja producenta z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym w czasie trwania gwarancji - wykonawca zapewni po upływie okresu gwarancji dostępność odpłatnego serwisu i części zamiennych |  | TAK/NIE/Uwagi |

.............................................................

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

CZĘŚĆ  B

Analizator Hg mobilny - 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Producent, model, typ …………………………………………………………… Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny (mobilny) system analizy rtęci on-line do oznaczania całkowitej zawartości rtęci oraz jej elementarnej i utlenionej formy w gazach emisyjnych musi być wyposażony w moduły: | - Analizator - Generator będący wzorcem rtęci elementarnej (Hg0) - Kondycjoner próbek gazowych wykorzystujący pasywny termiczny wysokotemperaturowy konwerter rtęci Hg+2 - Układ poboru prób gazowych z kanału spalin oraz w grzany przewód (o dł. 20 m) transportujący próbę do układu analizatora wraz z przewodami oraz rozcieńczaniem próby gazowej - Kontroler (system sterujący elektroniką) | Należy podać nazwy elementów składowych |
|  | System analizy rtęci on-line musi spełniać następujące wymagania: |  |  |
| 2. | Możliwość zastosowania systemu analizy rtęci on-line na układzie przed i za systemami odpylania (imisja, emisja) w przemysłowych obiektach – cementowniach oraz instalacjach doświadczalnych i laboratoryjnych układach |  | TAK / NIE |
| 3. | Zakres pracy systemu dla stężeń emisyjnych: od 0,01 μg/m3 do co najmniej 50 μg/m3 |  | TAK / NIE |
| 4. | System powinien zapewnić możliwość określenia długości cykli pomiarowych przez użytkownika |  | TAK / NIE |
| 5. | Związki powstające w procesie spalania takie jak SO2, NOx, CO, HCl, HF, PCDDF i inne nie mogą zaburzać pracy analizatora ani fałszować wyników pomiarowych, a wszelkie inteferenty powinny być usuwane z układu pomiarowego bez zastosowania sorbentów stałych czy odczynników chemicznych |  | TAK / NIE |
| 6. | Dostawca winien wykazać, że stosowana metoda pomiarowa zapobiega występowaniu rekombinacji Hg0 w wyniku reakcji z innymi gazami, co powoduje zwrotną konwersję do rtęci jonowej |  | TAK / NIE |
| 7. | Analizator powinien stosować metodę CVAF (analiza fluorescencji atomowej zimnych par) |  | TAK / NIE |
| 8. | Analizator powinien stosować metodę prekoncentracji próbki na złocie |  | TAK / NIE |
| 9. | Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne stabilizowane temperaturowe źródło permeacyjne, będące wzorcem rtęci elementarnej dla rutynowych oraz programowanych cykli kalibracji analizatora |  | TAK / NIE |
| 10. | Stabilizowane temperaturowo źródło układu musi umożliwiać zadawanie regulowanych stężeń rtęci w zakresie od 1 do przynajmniej 250 μg/m3 |  | TAK / NIE |
| 11. | Stabilizowane temperaturowo źródło kalibratora musi mieć możliwość utrzymania przepływu wzorca w zakresie od 2 do przynajmniej 30 litrów/minutę |  | TAK / NIE |
| 12. | Generator będący wzorcem rtęci elementarnej Hg0 musi mieć możliwość automatycznego podawania gazów o różnych stężeniach, bezpośrednio do sondy (umieszczonej w kanale), tak aby wykonać bezobsługową kontrolę liniowości odpowiedzi systemu |  | TAK / NIE |
| 13. | System winien być wyposażony w dedykowane oprogramowanie wraz z kompatybilnym komputerem przenośnym o parametrach min. procesor zgodny z Intel Core i5 Mobile, min. 2.4 GHz lub równoważny według testów SYSmark 2012; pamięć RAM 4096 MB, DDR3, Dysk twardy500GB, 5400 obr/min, |  | TAK / NIE |
| 14. | System winien zawierać układ generowania dawek wzorcowych określanych przez użytkownika w zakresie od 1 do przynajmniej 250 μg/m3 zarówno w sposób automatyczny jak i w sposób manualny uruchamiany przez operatora, a układ kontrolera musi rejestrować odpowiedzi systemu na impulsy pochodzące od dawek wzorcowych o oblicza czułość systemu na zadawane wzorce |  | TAK / NIE |
| 15. | Dedykowane oprogramowanie uruchamiane na komputerze z systemem Windows winien zapewniać możliwość diagnostyki wewnętrznej, przepływów, temperatur i wszelkich parametrów istotnych dla poprawnej pracy układu (zakłada się na poziomie 50 sygnałów). |  | TAK / NIE |
| 16. | Układ kondycjonowania winien zapewnić możliwość dokonywania specjacji rtęci w celu określenia stężeń rtęci całkowitej, elementarnej i utlenionej |  | TAK / NIE |
| 17. | Wymaga się, aby dostawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że konwerter pracuje z wydajnością konwersji nie gorszą niż 90% HgCl2 |  | TAK / NIE |
| 18. | Kondycjoner winien konwertować całą próbę rtęci jonowej w elementarną metodą pasywnej suchej konwersji termicznej. Nie dopuszcza się konwersji mokrej chemicznej. |  | TAK / NIE |
| 19. | Kondycjoner musi się znajdować w szafie analizatora a nie poza nią w celu ułatwienia procesu serwisu |  | TAK / NIE |
| 20. | Układ poboru winien dawać możliwość automatycznego przedmuchu wstecznego z częstotliwością zadawaną przez użytkownika |  | TAK / NIE |
| 21. | Materiały filtracyjne układu poboru winne być wykonane z tytanu i szkła |  | TAK / NIE |
| 22. | Czas wymiany filtrów nie może być dłuższy niż 10 minut |  | TAK / NIE |
| 23. | Układ poboru musi pozwalać na zadawanie wzorca rtęci (kalibracja) w przynajmniej dwóch miejscach – na końcu lancy (w strumieniu gazu) i przed kryzą rozcieńczającą |  | TAK / NIE |
| 24. |  |  | TAK / NIE |
| 25. | Parametry pracy układu poboru muszą być zintegrowane z parametrami pozostałych elementów systemu |  | TAK / NIE |
| 26. | Próba winna być transportowana z sondy przez jej układ rozcieńczający do układu pomiarowego pod nadciśnieniem, ogrzewanym przewodem wykonanym z PTFE, a temperatura przewodu musi być kontrolowana |  | TAK / NIE |
| 27. | Długość przewodu musi zapewnić optymalne warunki pobierania w każdych warunkach poborowych (20 m) |  | TAK / NIE |
| 28. | Zapewniona musi być możliwość zmiany stopnia rozcieńczenia próbki gazu analizowanego w zakresie od 30:1 do 200:1 poprzez wymianę kryz |  | TAK / NIE |
| 29. | Rozcieńczenie próbki gazu analizowanego powinno podlegać kontroli. Powinna być też zapewniona korekcja ciśnienia w układzie rozcieńczania próby gazowej |  | TAK / NIE |
| 30. | Koszt integracji systemu pomiarowego z układem zbierania danych winien zostać uwzględniony w ofercie |  | TAK / NIE |
| 31. | Producent systemu winien udokumentować posiadane doświadczenie w zakresie wykonawstwa systemów do monitoringu rtęci |  | TAK / NIE |
| 32. | Dla systemu analizy rtęci on-line wykonawca dostarczy: |  | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika zgodne z MS Windows lub równoważnym umożliwiające: - kontrolę przepływu gazów, temperatury, systemu zabezpieczeń oraz monitoringu parametrów pracy - automatyczną optymalizację parametrów pracy aparatu - ustalenie częstotliwości kalibracji układu pomiarowego i specjacji rtęci |  |  |
| 33. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych gwarantujących nieprzerwaną i bezawaryjną pracę analizatora przez 2 miesiące |  | TAK / NIE |
| 34. | Wszystkie elementy zużywalne winny się znajdować w łatwo dostępnej szafie mieszczącej analizator |  | TAK / NIE |
| 35. | Niskie zużycie argonu podczas pracy analizatora, zgodny z wymaganiami reduktor do butli z argonem (butla po stronie zamawiającego) |  | TAK / NIE |
| 36. | Układ filtracji i przygotowania powietrza sprężonego dla systemu z instalacji obiektowej, awaryjny kompresor o wydajności min. 180 l/min z buforem min. 10 L |  | TAK / NIE |
| 37. | Wąż grzany wraz z liniami zimnymi oraz przewodami umożliwiającymi połączenie sondy pomiarowej z szafą analizatora na odległość 20 m |  | TAK / NIE |
| 38. | Rozruch systemu na obiekcie przemysłowym podczas uruchomienia instalacji pilotażowej (instalacja, uruchomienie, diagnostyka, wzorcowanie) |  | TAK / NIE |
| 39. | Dostęp do darmowych konsultacji telefonicznych ze specjalistami ze strony producenta jak i przedstawicielami przez cały okres badań |  | TAK / NIE |
| 40. | Instrukcję obsługi producenta w j. polskim oraz instrukcje techniczne i opisy oraz wszelkie inne dokumenty w j. polskim i angielskim |  | TAK / NIE |
| 41. | # Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 42. | # Szkolenie | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP oraz aplikacyjnego min. 2 dniowego | Należy podać |

.............................................................

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

CZĘŚĆ  C - Sonda tytanowa - 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Producent, model, typ …………………………………………………………… Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogrzewana sonda 1-częściowa (lub opcjonalnie z możliwością odłączenia głowicy sondy) o długości pomiarowej 1 m z torem poboru z tytanu | Należy podać nazwy elementów składowych |
| 2. | Głowica do sondy, przygotowana do połączenia z łukiem ze stałą końcówką aspiracyjną | TAK / NIE |
| 3. | Łuk ze stałą końcówką aspiracyjną, tytanowy, ф końcówek 8,10,13,16,20 (5 szt.), długość dopasowana do króćca M64x4 | TAK / NIE |
| 4. | Separator pyłu gilzowy, tytanowy, do filtracji wewnętrznej, dostosowany do gilz szklanych/celulozowych 33 x 90 mm Separator pyłu tygielkowy, tytanowy, do filtracji wewnętrznej, dostosowany do wkładów filtracyjnych płaskich o średnicy 50 mm | TAK / NIE |
| 5. | Ogrzewanie sondy realizowane za pomocą zewnętrznego regulatora współpracującym z czujnikiem Pt100 zamontowanym w ogrzewanej sądzie, zasilany przez transformator, zakres regulacji temperatury do 200°C, wejście Pt100, 3-przewodowe wyjście dwutorowe przekaźnikowe, napięcie zasilania regulatora 24V AC, napięcie wyjściowe 24V AC, obciążalność toru zasilania 10A, stopień ochrony złącza IP66, długość przewodu zasilającego 1,5 m, przyłącze elektryczne C16-1, stopień ochrony obudowy IP66 | TAK / NIE |
| 6. | Akcesoria: wycior, 2 klucze, szczotka, komplet uszczelek, torba transportowa | TAK / NIE |
| 7. | Świadectwo wzorcowania zestawu: sonda - separator pyłu - końcówka aspiracyjna, przy wybranych prędkościach przepływu gazu | TAK / NIE |
| 8. | # Gwarancja: minimum 12 miesięcy | TAK / NIE |

.............................................................

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)